## 清单
智能制造学院科研实验室安全专项改造项目清单
序号 | 物资名称 | 数量 | 计量单位 | 单价(元) | 小计(元) | 主要技术参数 | 参考品牌 | 参考型号 | 售后服务要求 | 存放地 | 建设依据
1 | 防爆摄像仪 | 2 | 台 |  |  | 1.支持IP68防护等级，相当于6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 2.防爆标志:ExdbⅡCT6Gb/ExtbⅢCT80℃Db 3.内置相当于40米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 4.支持1路音频输入和1路音频输出； 5.采用相当于400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 | 海康 | DS-2XE3025FWD-CX | 质保3年 | 易制爆易制毒贮存室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
2 | 防爆红外双鉴探测器 | 1 | 个 |  |  | 1、防拆开关:常闭无电压输出，接点容里DC28V，100mA； 2、防爆标志:ExdbⅡCT6Gb/ExtbⅢCT80℃Db 3.探测角度:110°； 4.探测范围:6～8m； 5.工作温度:-10°C～+50°C； 6.工作电压:DC9～24V； 7.安装方式:壁挂； | ALF | EX | 质保3年 | 易制爆易制毒贮存室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
3 | 防爆电箱 | 1 | 个 |  |  | 1.额定电压：AC220/380V， 非标准电压: 12V/24V/36V/127V/660V； 2.引入/引出线规格：直径6mm-80mm； 3.材质：铸铝合金外壳，表面喷塑；所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质。 | 二工 | BJX-100 | 质保3年 | 易制爆易制毒贮存室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
4 | 甲级防盗安全门 | 1 | 套 |  |  | 1.材质：钢制 2.锁芯要求：三点联动双锁 3.防盗等级：甲级 4.开门朝向：向疏散方向开启； 5.尺寸：2050*860mm | 雅诺轩 | 2050*860 | 质保3年 | 易制爆易制毒贮存室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
5 | 防爆出入口控制 | 1 | 套 |  |  | 1.外壳材料：铝合金 2.用户容量：5000个 3.识别速度：≤0.19s 4.读卡格式：刷卡/密码 5.防爆等级：ExdbIIBT6Gb | 其他 | 定制 | 质保3年 | 易制爆易制毒贮存室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
6 | 防爆电路 | 1 | 套 |  |  | 1.材质：热镀锌焊接钢管，无缝钢管（20#钢） 2.壁厚≥2.75mm 3.连接方式：全丝接，禁止套管焊接对接钢管，错位改用防爆活接头 4.需连通房间内所有用电设备 5.防爆等级：‌ExdibmbllBT 4Gb | 其他 | / | 质保3年 | 易制爆易制毒贮存室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
7 | 防爆空调 | 1 | 台 |  |  | 1.防爆等级：‌ExdibmbllBT 4Gb 2.空调匹数：2P 3.能效等级：3级能效 4.制冷功率：2100W 5.室内机尺寸：850*290*225mm 6.防水等级：IPx4 | 美的 | BFKT-5.0 | 质保3年 | 易制爆易制毒贮存室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
8 | 不间断电源及电池组 | 1 | 套 |  |  | 1.额定容量：1000VA / 600W（功率因数 0.6） 2.拓扑：单相输入 → 单相输出 3.转换时间：≤10ms（市电→电池） 4.输出电压：220V 5.冷启动及自动重启：支持 | 山特 | MT1000 | 质保3年 | 易制爆易制毒贮存室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
9 | 毒害气体报警器 | 1 | 套 |  |  | 1.检测气体：可燃气体（盐酸、硝酸等），量程 0~20ppm，分辨率 1% LEL 报警默认：低报 20%，高报 50% 2.精度：±3% ppm；响应时间≤30s 3.防爆：隔爆型 Ex d ⅡC T6 Gb；防护 IP66 4.供电：AC220V（独立式） 5.工作温度：-40℃ ~ +70℃（可燃传感器） | 中安探测 | QD6390 | 质保3年 | 易制爆易制毒贮存室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
10 | 防爆柜（内衬PP） | 4 | 台 |  |  | 1.全部采用双层构造，两层钢板之间相隔有38mm 的空气绝缘层. 2.柜体采用厚度1.0mm 的优质镀锌钢板经过高频焊接，柜体内胆采用白色PP聚丙烯原料板制作，经同色焊条无缝焊接处理. 3.独特设计的三点联动式门锁，轻松自如启闭180 度的双层，柜门可配有双钥匙. 4.5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢。 5.尺寸：1000*460*1800mm | / | / | 质保3年 | 易制爆易制毒贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
11 | 抽风系统 | 1 | 套 |  |  | 1.材质：硬质 PP 2.适用温度：0～60℃，负压≤1500Pa 3.尺寸：管径110mm/200mm 4.需含盖28W的排气扇，且排气管需连接室内所有试剂柜出风口 5.耐酸碱：是 6.防爆等级：‌ExdibmbllBT 4Gb | / | / | 质保3年 | 易制爆易制毒贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
12 | 消防器材 | 1 | 套 |  |  | 1.灭火器箱 2.2个5KG的干粉灭火器 3.消防沙箱 4.消防沙 5.消防铲 | / | / | 质保3年 | 易制爆易制毒贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
13 | 防爆摄像仪 | 2 | 台 |  |  | 1.支持IP68防护等级，相当于6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 2.防爆标志:ExdbⅡCT6Gb/ExtbⅢCT80℃Db 3.内置相当于40米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀； 4.支持1路音频输入和1路音频输出； 5.采用相当于400万像素1/2.8英寸CMOS传感器 | 海康 | DS-2XE3025FWD-CX | 质保3年 | 危化品贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
14 | POE红外摄像仪 | 1 | 台 |  |  | 1.传感器类型：相当于1/2.8英寸CMOS； 2.像素：约400万； 3.补光类型：红外； 4.视频结构化：支持人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍； 5.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集； 6.人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 7.日夜转换：ICR自动切换/电子彩转黑； 8.供电方式：DC12V/1.5A±10%PoE（802.3af）。 | 海康 | DS-2CD1345V2-LA | 质保3年 | 危化品贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
15 | 防爆电箱 | 1 | 个 |  |  | 1.额定电压：AC220/380V， 非标准电压: 12V/24V/36V/127V/660V； 2.引入/引出线规格：直径6mm-80mm； 3.材质：铸铝合金外壳，表面喷塑；所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质。 | 二工 | BJX-100 | 质保3年 | 危化品贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
16 | 甲级防盗安全门 | 1 | 套 |  |  | 1.材质：钢制 2.锁芯要求：三点联动双锁 3.防盗等级：甲级 4.开门朝向：向疏散方向开启； 5.尺寸：2050*860mm | 雅诺轩 | 2050*860 | 质保3年 | 危化品贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
17 | 人体静电释放器 | 1 | 套 |  |  | 1.立杆材质：304不锈钢； 2.立杆直径：≥φ38mm； 3.立杆壁厚：≥1.0mm； 4.产品高度：≥1.1m； 5.触摸球直径：≥φ90mm； 6.接地电缆长度：3m PU直线电缆； 7.工作电源：高性能内置锂电池； 8.工作电流：5mA； 9.响应时间：1s； 10.接地电阻：≤55Ω； 11.耐静电压：±20KV。 | 彭鑫 | 挂壁语音款 | 质保3年 | 危化品贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
18 | 出入口控制 | 1 | 套 |  |  | 1.外壳材料：ABS阻燃材料 2.用户容量：5000个 3.识别速度：≤0.19s 4.通讯方式：TCP | 海康 | DS-K1T804BF | 质保3年 | 危化品贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
19 | 防爆电路 | 1 | 套 |  |  | 1.材质：热镀锌焊接钢管，无缝钢管（20#钢） 2.壁厚≥2.75mm 3.连接方式：全丝接，禁止套管焊接对接钢管，错位改用防爆活接头 4.需连通房间内所有用电设备 | 其他 | / | 质保3年 | 危化品贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
20 | 防爆空调 | 1 | 台 |  |  | 1.防爆等级：‌ExdibmbllBT 4Gb 2.空调匹数：2P 3.能效等级：3级能效 4.制冷功率：2100W 5.室内机尺寸：850*290*225mm 6.防水等级：IPx4 | 美的 | BFKT-5.0 | 质保3年 | 危化品贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
21 | 防爆柜（内衬PP） | 4 | 台 |  |  | 1.全部采用双层构造，两层钢板之间相隔有38mm 的空气绝缘层. 2.柜体采用厚度1.0mm 的优质镀锌钢板经过高频焊接，柜体内胆采用白色PP聚丙烯原料板制作，经同色焊条无缝焊接处理. 3.独特设计的三点联动式门锁，轻松自如启闭180 度的双层，柜门可配有双钥匙. 4.5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢。 5.尺寸：1000*460*1800mm | / | / | 质保3年 | 危化品贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
22 | 防爆冰箱 | 1 | 台 |  |  | 1.容积:200L 2.额定电压:220V/50Hz 3.耗电量:0.6kw/h/24 4.制冷方式:直冷 5.冷藏室:130L 6.冷冻室:70L 7.冷冻温度范围:-10° C-25° C 8.箱门结构:上下门 9.外形尺寸mm:500x540x1685mm 10.防爆标志: ExdbibmblIBT4Gb | / | FBBX/SW200L | 质保3年 | 危化品贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
23 | 抽风系统 | 1 | 套 |  |  | 1.材质：硬质 PP 2.适用温度：0～60℃，负压≤1500Pa 3.尺寸：管径110mm/200mm 4.需含盖28W的排气扇，且排气管需连接室内所有试剂柜出风口 5.耐酸碱：是 6.防爆等级：‌ExdibmbllBT 4Gb | / | / | 质保3年 | 危化品贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
24 | 消防器材 | 1 | 套 |  |  | 1.灭火器箱 2.2个5KG的干粉灭火器 3.消防沙箱 4.消防沙 5.消防铲 | / | / | 质保3年 | 危化品贮存室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
25 | 录像机 | 1 | 套 |  |  | 1.接入路数：16 路网络摄像机，最大支持 800 万像素 IPC 接入 2.接入带宽：160Mbps；解码：基础 12 路 1080P，开启 SVC 增强模式可达16 路 1080P 同时解码 3.存储：4×SATA 硬盘位，单盘最大支持 10TB；支持硬盘配额 / 盘组管理 4.编码：H.265+/Smart265、H.264，支持智能编码节省存储 5.显示输出：HDMI（4K）+ VGA（1080P），支持同源 / 异源输出 机箱：1.5U，标准机架安装；供电 AC220V，无硬盘功耗≤20W | 海康 | DS-7916N-R4 | 质保3年 | 值班室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
26 | 硬盘 | 1 | 台 |  |  | 1.容量：6TB（格式化后可用约5.45TB） 2.接口：SATA3 6Gb/s 3.缓存：256MB 4.转速：5400 RPM 5.记录方式：CMR 垂直磁记录（非SMR 叠瓦，NVR 推荐） 6.持续读取速度：最高175MB/s | 西数 | WD64PURZ | 质保3年 | 值班室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
27 | 声光警号 | 1 | 个 |  |  | 1.供电：DC12V 2.工作电流：≤200mA 3.声压：≥108dB（高分贝蜂鸣） 4.灯光：红色 LED 频闪 5.外壳：ABS 阻燃塑料 | 艾礼安 | AL-103 | 质保3年 | 值班室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
28 | 混合报警控制主机 | 1 | 套 |  |  | 1.视频接入：16 路网络 IPC，最大支持 800 万像素摄像机接入 2.接入带宽：160Mbps 3.解码：基础 12 路 1080P；开启 SVC 4.增强模式，16 路 1080P 同时解码海康云商 5.存储：4×SATA 硬盘位，单盘最大 10TB；支持西数紫盘 WD64PURZ（6T）；支持硬盘配额 / 盘组管理 | 海康威视 | DS-7916N-R4 | 质保3年 | 值班室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
29 | 视频联动模块 | 1 | 个 |  |  | 1.功能：4 路独立继电器输出，每路都有 NO（常开）、COM（公共）、NC（常闭） 2.继电器触点规格：DC30V/1A（弱电触点，不能直接驱动强电） 3.通讯：RS485 总线，带拨码地址设置，一条总线可挂多个扩展模块 4.供电：DC12V 5.工作环境：-10℃～+55℃，湿度 10%～90% 无凝露 | 海康威视 | DS-29M04-RO | 质保3年 | 值班室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
30 | POE红外摄像仪 | 2 | 台 |  |  | 1.传感器类型：相当于1/2.8英寸CMOS； 2.像素：约400万； 3.补光类型：红外； 4.视频结构化：支持人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍； 5.周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集； 6.人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 7.日夜转换：ICR自动切换/电子彩转黑； 8.供电方式：DC12V/1.5A±10%PoE（802.3af）。 | 海康 | DS-2CD1345V2-LA | 质保3年 | 值班室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
31 | 授时器 | 1 | 套 |  |  | 1.卫星源：北斗 B1+GPS L1+GLONASS+QZSS 多模 GNSS 接收机，优先北斗授时 2.晶振：TCXO 温补晶振；卫星丢失后具备守时能力 3.网口：6 路物理隔离百兆网口（10/100M 自适应），6 个网口相互隔离，可划分多个独立网段，适合监控内网隔离部署内蒙古自治... 4.NTP 性能：NTP 并发访问最高 6000 次 / 秒；局域网客户端同步精度0.5～2ms（远优于安防常规要求＜10ms） | 千星时频 | TF-NTP-PRO | 质保3年 | 值班室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
32 | 空间隔断 | 1 | 项 |  |  | 1.L2-305隔开分成2房间，封墙尺寸3700*3000*240mm 2.4个封窗尺寸：200*140mm 3.材质：红砖、抹灰 4.外墙：瓷砖复原 | 其他 | / | 质保3年 | 危化品贮存室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
33 | 防盗网 | 2 | 扇 |  |  | 1.采用304不锈钢进行制作，安装在窗户上，网格结构具有良好的防盗功能。采用直径≥于20 mm，壁厚≥2 mm的钢管 2.尺寸：200*140mm 3.相邻钢管间隔应≤100 mm，高度每超过800 mm的应在中点处再加一道横向钢管 4.采用直径大于等于12 mm的膨胀螺栓固定 | 其他 | / | 质保3年 | 危化品贮存室 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
34 | 阻燃窗帘 | 13 | 套 |  |  | 1.面料材质：100% 聚酯纤维（涤纶），永久性阻燃纺丝 2.燃烧等级：B1 级难燃 3.遮光性能：遮光率≥90% 4.轨道配件：铝合金轨道，壁厚≥1.0mm，静音滑轮，配套安装码；轨道同样为难燃材质 5.尺寸：覆盖200*140cm的窗户 | 其他 | / | 质保3年 | 危化品贮存室/实验室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
35 | 阻燃窗帘 | 2 | 套 |  |  | 1.面料材质：100% 聚酯纤维（涤纶），永久性阻燃纺丝 2.燃烧等级：B1 级难燃 3.遮光性能：遮光率≥90% 4.轨道配件：铝合金轨道，壁厚≥1.0mm，静音滑轮，配套安装码；轨道同样为难燃材质 5.尺寸：覆盖267*295cm的窗户 | 其他 | / | 质保3年 | 实验室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
36 | 阻燃窗帘 | 1 | 套 |  |  | 1.面料材质：100% 聚酯纤维（涤纶），永久性阻燃纺丝 2.燃烧等级：B1 级难燃 3.遮光性能：遮光率≥90% 4.轨道配件：铝合金轨道，壁厚≥1.0mm，静音滑轮，配套安装码；轨道同样为难燃材质 5.尺寸：覆盖267*665cm的窗户 | 其他 | / | 质保3年 | 实验室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
37 | 气瓶支架 | 1 | 个 |  |  | 1.主体材质：优质 Q235 冷轧型钢 / 方管 2.表面处理：静电喷塑（环氧塑粉），防腐涂层 3.配套配件：橡胶防震圈、橡胶防滑垫、M10 膨胀地脚螺栓、防静电尼龙绑带 | 其他 | / | 质保3年 | 实验室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
38 | 消防应急设施 | 1 | 项 |  |  | 1.3个消防沙箱、消防沙 2.5个ABS推车洗眼器（53L） | 其他 | / | 质保3年 | 实验室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
39 | 氧气检测报警器 | 1 | 项 |  |  | 1.检测气体：氧气 O₂ 2.量程：0～30% VOL 3.分辨率：0.1% VOL 4.检测原理：电化学传感器 5.报警阈值：低报 19.5% VOL（缺氧）；高报 23.5% VOL（富氧，氧气瓶泄漏重点） 6.精度：≤±3% FS 7.响应时间 T90：≤20s | 保时安 | K-G60 | 质保3年 | 气瓶室 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
40 | 调试维护费 | 1 | 项 |  |  | 设备调试维护 | 其他 | / | 质保3年 | 其他 | GA1511—2018《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》
41 | 实验室服务 | 1 | 项 |  |  | 1.实验室的标识布置 2.危化品间的标识布置 3.废物暂存区标识制度布置 4.含废液防漏托盘 | 其他 | / | / | 其他 | 《中华人民共和国危险化学品安全法》（中华人民共和国主席令第六十四号）
含税合计（注明税率） | [5 empty] | 以上项目包含安装调试、辅材、高空作业等相关费用。
备注： 1.投标单位需根据清单进行报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料，否则为无效投标。 2.清单所列设备品牌供参考，“投标人可提供满足或优于附件三中各项技术参数要求的替代产品，需在投标文件中逐项列出技术参数对照表（正负偏离表）”，必须是国内或国外正规厂家的知名一线品牌，或不低于上述质量的品牌产品，投标单位可根据自身优势品牌进行报价。 3.投标单位需备注清楚所投产品详细品牌参数等信息，如果所投产品与我方要求参数有偏离，请在招标文件中做好参数正负偏离表。